## Slide 1
BUỔI 02 · CẨM NANG PHÒNG LAB
Buổi 2 — Python, PySerial và vẽ đồ thị dữ liệu thiết bị đo
Từ giao tiếp serial đến số đo có thể kiểm tra, lưu và trực quan hóa.
Hercules → Python → CSV → Matplotlib
Windows · VS Code · pyserial / SCPI
Thực hành lớp: 9600 baud · 8N1 · CR
Arduino đã chuẩn bị sẵn — không nạp firmware
Mục tiêu: đo được, lưu được, giải thích được.
Nguồn ảnh: Tektronix / Keithley · tek.com
TỰ ĐỘNG HÓA · PYTHON / SERIAL / DỮ LIỆU
01 / 25
Notes: Mở đầu bằng mục tiêu của buổi học: sử dụng Python và pyserial để giao tiếp nối tiếp, xử lý phản hồi, ghi dữ liệu và trực quan hóa kết quả. Nêu vai trò của từng công cụ: Visual Studio Code là môi trường viết và chạy mã; Hercules được dùng để xác minh thủ công cổng COM và cấu hình truyền thông trước khi tự động hóa. Arduino đã được chuẩn bị sẵn; buổi học không bao gồm nạp hoặc chỉnh sửa firmware. Ảnh Keithley là ảnh chính thức của Tektronix/Keithley và được ghi nguồn trên slide; không tuyên bố ảnh có giấy phép mở. Câu hỏi gợi mở: “Để nhận biết xu hướng của phép đo theo thời gian, ngoài việc lưu các giá trị cần thực hiện thêm thao tác nào?” Chốt mục tiêu cuối buổi là xây dựng một quy trình đo, lưu và biểu diễn có thể tái lập.

## Slide 2
01 · ĐỊNH HƯỚNG
Mục tiêu học tập và sản phẩm cuối buổi
KẾT QUẢ HỌC TẬP
01
Chọn đúng COM; thiết lập 9600 / 8N1 / CR.
02
Phân biệt lệnh cấu hình và truy vấn.
03
Vận dụng hàm, vòng lặp, timeout và xử lý lỗi.
04
Đo lặp và lưu CSV kèm dấu thời gian.
05
Tạo đồ thị tĩnh và cập nhật trực tiếp.
SẢN PHẨM BÀN GIAO
01 · Mã nguồn thực hành
COM, SCPI, đo và xử lý phản hồi
02 · Nhật ký giao tiếp
Truy vấn, phản hồi và mã lỗi cần kiểm tra
03 · CSV + biểu đồ
Gồm cột value, đơn vị và nhãn trục
Ưu tiên độ chính xác dữ liệu.
ĐỊNH HƯỚNG · TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH
02 / 25
Notes: Trình bày các kết quả học tập dưới dạng tiêu chí có thể kiểm chứng: xác định đúng cổng COM; thiết lập 9600 baud, 8N1, Flow NONE và CR; phân biệt lệnh cấu hình với truy vấn; sử dụng hàm, vòng lặp, timeout và xử lý lỗi; lưu CSV có dấu thời gian; tạo đồ thị tĩnh và cập nhật biểu đồ trực tiếp. Sản phẩm tối thiểu gồm mã nguồn chạy trong VS Code, nhật ký giao tiếp và tệp CSV có cột value, đơn vị cùng nhãn trục phù hợp. Nhấn mạnh thứ tự ưu tiên: xác minh tính đúng đắn của dữ liệu và đơn vị trước khi tối ưu hình thức biểu đồ.

## Slide 3
01 · MÔ HÌNH HỆ THỐNG
Kiểm chứng từng lớp, từ COM đến biểu đồ
LUỒNG DỮ LIỆU ĐO
Thiết bị
Arduino / DMM
đã chuẩn bị
→
COM
Windows
cổng serial
→
Hercules
xác nhận COM
trước khi code
→
Python
pyserial / SCPI
tự động hóa
→
CSV
lưu mẫu
→
Matplotlib
tĩnh / live
xu hướng đo
SCPI: gửi lệnh → thiết bị · đọc response ← máy tính
Khi chưa thu được số đo, cần xác minh COM và phản hồi trước khi xử lý biểu đồ.
Arduino chỉ hỗ trợ tập lệnh thực hành; không mô phỏng đầy đủ Model 2000.
Keithley thật cần cáp RS-232 phù hợp; không nối DB9 với RX/TX TTL của Uno.
ĐỊNH HƯỚNG · CÁC LỚP CÓ THỂ KIỂM TRA RIÊNG
03 / 25
Notes: Diễn giải sơ đồ theo ba lớp. Lớp truyền thông gồm thiết bị, cổng COM và các thông số serial; lớp lệnh gồm SCPI và cặp truy vấn–phản hồi; lớp ứng dụng gồm Python, CSV và Matplotlib. Hercules xác minh đường truyền trước khi dùng pyserial. Khi chưa thu được dữ liệu, cần kiểm tra từng lớp theo trình tự thay vì thay đổi đồng thời nhiều tham số. Arduino trong học phần chỉ hỗ trợ một tập lệnh thực hành, không mô phỏng đầy đủ Keithley Model 2000. Lưu ý an toàn: cổng DB9 RS-232 của thiết bị Keithley cần cáp hoặc bộ chuyển phù hợp; không nối trực tiếp tín hiệu RS-232 với chân RX/TX mức TTL của Arduino Uno. Không có thao tác nạp firmware trong buổi này.

## Slide 4
02 · MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH
Thiết lập môi trường Visual Studio Code
THIẾT LẬP MỘT LẦN
1
Cài Python 3 + VS Code
Trên Windows, dùng bản cài đặt chính thức.
2
Thêm Python + Pylance
Extensions của Microsoft trong VS Code.
3
File → Open Folder…
Mở toàn bộ thư mục Buoi2_VSCode.
Explorer: mở file · Terminal: chạy lệnh
Mở đúng thư mục để dùng đúng
interpreter của dự án.
Buoi2_VSCode · VS Code (mô phỏng)
EXPLORER
▾ Buoi2_VSCode
code/
ve_do_thi.py
requirements.txt
.vscode/
EDITOR
import serial
device = serial.Serial(...)
reply = device.readline()
Vùng soạn code Python
INTEGRATED TERMINAL
PS> python 01_list_ports.py
COM4 — USB Serial Device
Bản mô phỏng; không phải ảnh chụp giao diện.
MÔI TRƯỜNG · MỞ NGUYÊN THƯ MỤC DỰ ÁN
04 / 25
Notes: Hướng dẫn cài Python 3, Visual Studio Code và các extension Python, Pylance của Microsoft. Thực hiện File → Open Folder để mở toàn bộ thư mục Buoi2_VSCode; không chỉ mở riêng một tệp nếu cần dùng đúng đường dẫn và cấu hình của dự án. Xác định vị trí Explorer, vùng soạn thảo và Integrated Terminal. Mockup trên slide mô phỏng bố cục, không phải ảnh chụp giao diện thật. Yêu cầu người học xác định tệp sẽ chạy và khu vực hiển thị kết quả. Chuyển tiếp sang cấu trúc thư mục và vai trò các mô-đun.

## Slide 5
02 · MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH
Cấu trúc dự án và chức năng các tệp
CẤU TRÚC THƯ MỤC DỰ ÁN
Buoi2_VSCode/
├─ code/
│ ├─ 01_list_ports.py
│ ├─ 02_serial_client.py
│ ├─ 03_test_commands.py
│ ├─ 04_log_csv.py
│ ├─ 07_timed_logger.py
├─ requirements.txt
├─ .vscode/launch.json
└─ ve_do_thi.py (tự tạo)
│ ├─ 06_settings_and_measurement.py
│ └─ 08_error_queue_lab.py
CHỨC NĂNG CÁC MÔ-ĐUN
01_list_ports.py
Liệt kê cổng khả dụng.
02_serial_client.py
Gửi lệnh SCPI tương tác.
03_test_commands.py
Kiểm tra cấu hình, đo và lỗi.
04_log_csv.py
Lưu kết quả đo vào CSV.
07_timed_logger.py
Đo theo khoảng thời gian.
Thư viện: pyserial, matplotlib · launch.json lưu cấu hình chạy.
Arduino được chuẩn bị sẵn; không thực hiện nạp firmware.
06_settings_and_measurement.py
Cấu hình và truy vấn.
08_error_queue_lab.py
Kiểm tra hàng đợi lỗi.
MÔI TRƯỜNG · CẤU TRÚC DỰ ÁN
05 / 25
Notes: Giới thiệu cấu trúc dự án theo trình tự thực hành. Tệp 01_list_ports.py liệt kê cổng; 02_serial_client.py gửi lệnh tương tác; 03_test_commands.py kiểm tra cấu hình và lệnh SCPI; 04_log_csv.py ghi kết quả; 06_settings_and_measurement.py minh họa cấu hình và truy vấn; 07_timed_logger.py thực hiện phép đo theo thời gian; 08_error_queue_lab.py khảo sát hàng đợi lỗi. Cuối buổi, người học tạo ve_do_thi.py để biểu diễn dữ liệu. Tệp requirements.txt ghi thư viện cần cài và .vscode/launch.json lưu cấu hình chạy. Việc chia mô-đun giúp tái lập từng bước và xác định phạm vi lỗi. Không mở hoặc hướng dẫn nạp firmware.

## Slide 6
02 · MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH
Thiết lập môi trường ảo Python trong VS Code
INTEGRATED TERMINAL · POWERSHELL
# 1 · xác minh phiên bản Python
py --version
# 2 · tạo môi trường riêng
py -m venv .venv
# 3 · kích hoạt PowerShell
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
# 4 · cài gói vào đúng môi trường ảo
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install pyserial matplotlib
Nếu PowerShell từ chối kích hoạt, chọn interpreter .venv trong VS Code.
XÁC NHẬN TRƯỚC KHI MỞ COM
Chọn trình thông dịch .venv
Python: Select Interpreter
Dùng đúng tên mô-đun khi import
import serial
import matplotlib.pyplot as plt
Tên gói cài đặt khác tên mô-đun
pyserial → serial
matplotlib → matplotlib.pyplot
Cài gói vào đúng trình thông dịch.
MÔI TRƯỜNG · VENV VÀ THƯ VIỆN
06 / 25
Notes: Giải thích trình tự lệnh trong Integrated Terminal. Lệnh py --version xác minh trình khởi chạy Python; py -m venv .venv tạo môi trường ảo riêng cho dự án; Activate.ps1 kích hoạt môi trường trong PowerShell; các lệnh pip cài pyserial và matplotlib vào trình thông dịch đang hoạt động. Nếu PowerShell không cho phép kích hoạt, chọn trực tiếp interpreter .venv trong VS Code hoặc gọi .venv\Scripts\python.exe để cài gói; không cần thay đổi chính sách hệ thống để hoàn thành bài. Tên gói cài đặt pyserial khác tên mô-đun import là serial; Matplotlib được nạp qua matplotlib.pyplot. Xác minh đúng trình thông dịch trước khi mở COM.

## Slide 7
02 · MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH
Kiểm thử môi trường và xác minh trình thông dịch
TỆP KIỂM THỬ: kiem_tra_python.py
import sys
print("Python dang chay")
print(sys.executable)
Chạy Run Python File và kiểm tra kết quả trong Terminal.
Kiểm thử môi trường trước khi truy cập cổng COM.
Thiếu mô-đun? Kiểm tra interpreter và gói.
INTEGRATED TERMINAL · KẾT QUẢ
Python dang chay
C:\...\Buoi2_VSCode\.venv\
Scripts\python.exe
Đường dẫn chứa .venv
→ trình thông dịch dự án đã được chọn
Không thấy .venv? Chọn lại interpreter.
Đường dẫn hiển thị là ví dụ; mỗi máy có thể khác.
MÔI TRƯỜNG · EDIT → RUN → KIỂM TRA
07 / 25
Notes: Giải thích mã theo thứ tự: import sys nạp mô-đun chuẩn; print xác nhận tệp đã chạy; sys.executable trả về đường dẫn của trình thông dịch thực thi. Chạy Run Python File và kiểm tra đường dẫn có chứa .venv hay không. Đường dẫn trên slide là ví dụ, mỗi máy có thể khác. Nếu trình thông dịch chưa trỏ vào môi trường dự án, dùng Python: Select Interpreter để chọn .venv rồi chạy lại. Nếu thiếu mô-đun, cài gói vào đúng trình thông dịch thay vì thay đổi mã serial.

## Slide 8
03 · COM / SERIAL
Bước 1 — Liệt kê và xác minh cổng COM
PYTHON · LIỆT KÊ CỔNG KHẢ DỤNG
from serial.tools import list_ports
for port in list_ports.comports():
print(port.device, "-",
port.description)
Chạy chương trình và đối chiếu cổng với
Device Manager → Ports (COM & LPT).
Không cố định tên cổng COM trong mã nguồn.
Kiểm tra cáp dữ liệu, driver và mô tả cổng.
Mỗi cổng COM chỉ được mở bởi một ứng dụng.
HERCULES · XÁC MINH KẾT NỐI TRƯỚC KHI LẬP TRÌNH
Serial · giao diện mô phỏng
COM
COM4 (ví dụ; chọn cổng khả dụng)
Baud / Data
9600 / 8
Parity / Stop
None / 1
Flow / TX TERM
NONE / CR
Send: *IDN?
Phản hồi hợp lệ xác nhận cấu hình và đường truyền.
Nội dung phản hồi phụ thuộc thiết bị.
Ngắt kết nối Hercules trước khi mở cổng bằng Python.
SERIAL · XÁC ĐỊNH CỔNG VÀ KIỂM TRA BẰNG HERCULES
08 / 25
Notes: Giải thích from serial.tools import list_ports là thao tác nạp công cụ liệt kê cổng; list_ports.comports() trả về các cổng khả dụng; vòng lặp for duyệt từng đối tượng cổng; port.device chứa tên như COM4, còn port.description giúp nhận diện thiết bị. Chạy chương trình và đối chiếu kết quả với Device Manager → Ports (COM & LPT). Nếu không thấy cổng, kiểm tra cáp USB có dây dữ liệu, trình điều khiển và trạng thái thiết bị. Không cố định COM3 hoặc COM4 trong mã nguồn vì tên cổng phụ thuộc từng máy. Trên mockup Hercules, COM4 chỉ là giá trị minh họa; sau kiểm tra cần ngắt kết nối Hercules trước khi Python mở cổng.

## Slide 9
03 · COM / SERIAL
Bước 2 — Thiết lập thông số serial
THÔNG SỐ
GIÁ TRỊ VÀ GIỚI HẠN
GHI CHÚ
Tốc độ baud
300 · 600 · 1200 · 2400 · 4800 · 9600 · 19.2k
Mặc định: 4800; học phần: 9600
Khung dữ liệu
8 data bits · parity None · 1 stop bit = 8N1
Điều khiển luồng
Chọn NONE; tài liệu thiết bị liệt kê XON/XOFF
RTS / CTS
Bắt tay RTS/CTS không được hỗ trợ
Ký tự kết thúc
TX TERM: LF / CR / LFCR; học phần chọn CR
Cáp cho thiết bị thật
Keithley DB9: cáp thẳng, không dùng null modem
device = serial.Serial(
port="COM4", baudrate=9600, bytesize=8,
parity="N", stopbits=1, timeout=1,
xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False) # 8N1 · Flow NONE
SERIAL · CẤU HÌNH PHẢI KHỚP Ở HAI ĐẦU
09 / 25
Notes: Phân biệt khả năng của thiết bị với lựa chọn của học phần. Manual của Keithley Model 2000 liệt kê 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 và 19.2k baud; giá trị mặc định nhà máy là 4800, còn buổi học thống nhất 9600 ở thiết bị, Hercules và Python. 8N1 nghĩa là 8 bit dữ liệu, parity None và 1 bit dừng. Manual cho phép Flow NONE hoặc XON/XOFF; học phần chọn NONE. RTS/CTS không được hỗ trợ. TX TERM quy định ký tự kết thúc dữ liệu thiết bị gửi về; lớp chọn CR và Python cũng kết thúc lệnh bằng CR, đồng thời đọc đến CR. Thiết bị thật cần cáp DB9 thẳng phù hợp, không dùng null modem. Đối chiếu từng tham số trong bảng với các đối số pyserial và manual trước khi kết nối thiết bị thật.

## Slide 10
03 · COM / SERIAL
Bước 3 — Mở cổng serial bằng with
MỞ CỔNG MỘT LẦN · TỰ ĐÓNG KHI THOÁT KHỎI with
import serial, time
try:
with serial.Serial(
port="COM4", baudrate=9600,
bytesize=8, parity="N", stopbits=1,
timeout=1, xonxoff=False,
rtscts=False, dsrdtr=False
) as device:
time.sleep(2)
device.reset_input_buffer()
print("Da ket noi")
except serial.SerialException as error:
print("Khong mo duoc COM:", error)
VÌ SAO DÙNG CÁCH NÀY?
timeout=1
Giới hạn thời gian chờ đọc ở 1 giây.
time.sleep(2)
Chờ thiết bị ổn định sau khi mở cổng USB.
with
Tài nguyên được đóng khi thoát khối with.
COM bận? Ngắt kết nối Hercules.
SerialException báo cổng sai hoặc đang bận.
Minh họa: ngắt kết nối Hercules
trước khi mở COM bằng Python.
SERIAL · MỞ CÓ TIMEOUT, ĐÓNG CÓ KIỂM SOÁT
10 / 25
Notes: Giải thích cấu trúc mã theo thứ tự thực thi: import serial và time; try bao thao tác có thể phát sinh lỗi; with serial.Serial(...) mở cổng và tự đóng tài nguyên khi thoát khỏi khối. Các đối số port, baudrate, bytesize, parity và stopbits xác định cổng và 8N1; timeout=1 giới hạn thời gian chờ đọc; xonxoff, rtscts và dsrdtr tắt các cơ chế điều khiển luồng. Sau khi mở cổng USB, Arduino Uno có thể khởi động lại; time.sleep(2) chờ thiết bị ổn định rồi reset_input_buffer() loại bỏ byte cũ. Khối except serial.SerialException xử lý lỗi cổng sai hoặc đang được ứng dụng khác sử dụng. Khi minh họa, ngắt kết nối Hercules trước khi chạy Python; một cổng COM không được mở đồng thời bởi hai ứng dụng.

## Slide 11
03 · COM / SERIAL
Bước 4 — Mã hóa và truyền lệnh SCPI
TEXT → BYTES → SERIAL
command = "*IDN?"
message = (
command + "\r"
).encode("ascii")
device.write(message)
device.flush()
Serial truyền byte; mã hóa trước khi gửi.
Dấu ? biểu thị truy vấn; mọi lệnh kết thúc bằng CR.
BỐN THAO TÁC THEO THỨ TỰ
1
Chuỗi SCPI
"*IDN?"
2
Nối ký tự kết thúc lệnh
"\r" = byte CR
3
Mã hóa ASCII
.encode("ascii")
4
write() rồi flush()
Đẩy bytes ra cổng serial.
Gửi lệnh và đọc phản hồi là hai thao tác riêng biệt.
SERIAL · ENCODE TRƯỚC KHI GỬI
11 / 25
Notes: Giải thích từng dòng: command lưu lệnh SCPI dạng chuỗi; nối ký tự CR bằng \r để xác định điểm kết thúc; encode("ascii") chuyển chuỗi thành bytes; device.write(message) gửi byte qua cổng; flush() đẩy dữ liệu đang đệm ra ngoài. PySerial truyền dữ liệu dạng byte, do đó cần mã hóa chuỗi trước khi gọi write. Dấu hỏi cho biết lệnh là truy vấn và thường cần phản hồi; lệnh cấu hình cũng phải kết thúc bằng CR nhưng theo quy ước ví dụ không đọc phản hồi. Gửi lệnh và đọc phản hồi là hai thao tác riêng biệt.

## Slide 12
03 · COM / SERIAL
Bước 5 — Đọc và giải mã phản hồi kết thúc bằng CR
BYTES → TEXT AN TOÀN
raw = device.read_until(b"\r")
text = raw.decode(
"ascii", errors="replace").strip()
if text:
print("Phan hoi:", text)
else:
print("Het thoi gian cho")
Chuỗi rỗng không phải số đo; không chuyển thành float.
ĐỌC ĐÚNG KÝ TỰ KẾT THÚC
1
read_until(b"\r")
Dừng tại CR hoặc khi hết timeout 1 s.
2
decode("ascii")
Giải mã bytes thành chuỗi văn bản.
3
strip()
Loại bỏ CR và khoảng trắng ở hai đầu.
Không nhận được phản hồi?
Kiểm tra COM · baud · truy vấn · CR
TX TERM của lớp là CR; byte đọc cũng phải là CR.
SERIAL · TIMEOUT CŨNG LÀ MỘT KẾT QUẢ CẦN KIỂM TRA
12 / 25
Notes: device.read_until(b"\r") chờ đến byte CR hoặc hết thời gian timeout. Kết quả raw vẫn ở dạng bytes; decode("ascii", errors="replace") chuyển dữ liệu sang văn bản và thay thế byte không giải mã được; strip() loại CR cùng khoảng trắng ở hai đầu. Cấu trúc if/else phân biệt phản hồi có nội dung với chuỗi rỗng. Chuỗi rỗng không phải giá trị đo và không được chuyển trực tiếp thành float. Cần bảo đảm ký tự mà Python chờ trùng với TX TERM trên thiết bị. Nếu không nhận được phản hồi, kiểm tra cổng COM, baud, dấu truy vấn và ký tự kết thúc.

## Slide 13
03 · COM / SERIAL
Bước 6 — Đóng gói thao tác trong send_command()
HÀM DÙNG CHO LỆNH CẤU HÌNH VÀ TRUY VẤN
def send_command(device, command):
device.write((command + "\r").encode("ascii"))
device.flush()
if "?" not in command:
return None
reply = device.read_until(b"\r")
return reply.decode(
"ascii", errors="replace").strip()
device = cổng đang mở · command = lệnh SCPI
KẾT QUẢ PHỤ THUỘC LOẠI LỆNH
CẤU HÌNH · không có ?
send_command(d, "CONF:VOLT:DC")
→ None · không đọc phản hồi
TRUY VẤN · có ?
send_command(d, "*IDN?")
→ chuỗi phản hồi hoặc ""
Hàm chung giúp giảm mã lặp.
Rỗng? Kiểm tra timeout trước khi parse.
SERIAL · MỘT HÀM, HAI KIỂU KẾT QUẢ
13 / 25
Notes: Đọc hàm send_command(device, command) từ phần định nghĩa xuống dưới. device là cổng đã mở, còn command là lệnh SCPI. Hàm nối CR, mã hóa ASCII, ghi byte và flush. Điều kiện kiểm tra dấu hỏi là quy ước đơn giản của bộ lệnh học phần: lệnh cấu hình như CONF:VOLT:DC trả None và không chờ phản hồi; truy vấn như *IDN? đọc đến CR rồi giải mã, strip và trả chuỗi. Timeout có thể tạo chuỗi rỗng, vì vậy cần xác minh kết quả trước khi chuyển kiểu. Đây là hàm trợ giúp cho ví dụ nhập môn, không phải bộ phân tích SCPI tổng quát. Yêu cầu người học dự đoán kiểu giá trị trả về cho từng nhánh.

## Slide 14
03 · COM / SCPI
Bước 7 — Phân loại lệnh SCPI trước khi thực thi
NHÓM LỆNH
VÍ DỤ TRONG BÀI
Common
*IDN? · *RST · *CLS · *TST? · *OPC?
Configure
CONF:VOLT:DC · CONF:VOLT:AC · CONF:CURR:DC
CONF:RES · CONF:FRES · CONF?
Sense
SENS:FUNC? · SENS:VOLT:DC:RANG? · SENS:VOLT:DC:NPLC?
Measure
READ? · MEAS:VOLT:DC? · FETC?
Error
SYST:ERR? đọc lỗi cũ nhất · *CLS xóa hàng đợi lỗi
kind = "QUERY" if "?" in command else "SETTING"
Có ? → truy vấn; chờ phản hồi
Không có ? → cấu hình; không chờ phản hồi
SCPI · NHẬN DIỆN TRUY VẤN TRƯỚC KHI ĐỌC
14 / 25
Notes: Dùng bảng để phân loại lệnh, không yêu cầu ghi nhớ toàn bộ manual. Common gồm các lệnh chung như *IDN?, *RST và *CLS; Configure chọn chức năng hoặc đặt cấu hình; Sense đọc hoặc đặt tham số cảm biến; Measure yêu cầu dữ liệu đo; Error truy vấn hàng đợi lỗi. Trong ví dụ, dấu hỏi biểu thị truy vấn và quyết định có chờ phản hồi hay không. Biểu thức điều kiện trong mã đặt kind thành QUERY hoặc SETTING. SYST:ERR? lấy lỗi cũ nhất theo FIFO, còn *CLS xóa hàng đợi. Bộ lệnh Arduino của học phần chỉ hỗ trợ một phần; mọi lệnh dùng với Model 2000 thật cần được đối chiếu manual.

## Slide 15
03 · COM / SCPI
Bước 8 — Chuỗi lệnh cấu hình, xác minh và đo
CODE · device ĐÃ MỞ TRONG with
# Mỗi truy vấn được đọc ngay sau khi gửi
print(send_command(device, "*IDN?"))
send_command(device, "CONF:VOLT:DC")
print(send_command(device, "CONF?"))
send_command(device, "SENS:VOLT:DC:RANG 1")
print(send_command(device, "SENS:VOLT:DC:RANG?"))
print(send_command(device, "READ?"))
print(send_command(device, "SYST:ERR?"))
Mở cổng một lần; lệnh cấu hình không cần in phản hồi.
THIẾT BỊ TRẢ LỜI ĐÚNG TRUY VẤN
PYTHON → THIẾT BỊ
PHẢN HỒI
*IDN?
→
ID string
CONF:VOLT:DC
→
không chờ phản hồi
CONF?
→
cấu hình
RANG 1 / RANG?
→
xác minh
READ?
→
giá trị đo
Đọc hàng đợi lỗi bằng SYST:ERR? sau khi kiểm tra.
Phản hồi phụ thuộc thiết bị hoặc chương trình mô phỏng.
SCPI · MỘT QUERY → MỘT RESPONSE
15 / 25
Notes: Các lệnh trên slide được thực thi bên trong khối with đã mở cổng; không mở lại COM cho từng lệnh. *IDN? nhận dạng thiết bị và in phản hồi; CONF:VOLT:DC là lệnh cấu hình nên không cần in giá trị trả về; CONF? truy vấn lại để xác minh. SENS:VOLT:DC:RANG 1 đặt thang, truy vấn RANG? đọc lại cấu hình; READ? yêu cầu phép đo mới; cuối lượt SYST:ERR? kiểm tra hàng đợi lỗi. Mỗi truy vấn được đọc trước khi gửi truy vấn kế tiếp để tránh nhầm phản hồi. Giá trị cụ thể phụ thuộc thiết bị hoặc chương trình mô phỏng; không giả định chuỗi nhận dạng hay số đo cố định.

## Slide 16
03 · COM / SCPI
Bước 9 — Đọc và quản lý hàng đợi lỗi
PHẢN HỒI LỖI LÀ VĂN BẢN, KHÔNG PHẢI SỐ ĐO
# Chỉ dùng lệnh này với chương trình thực hành
send_command(device, "SENS:VOLT:DC:RANG 5")
error_text = send_command(device, "SYST:ERR?")
if error_text and not error_text.startswith("0,"):
print("Thiet bi bao loi:", error_text)
send_command(device, "*CLS")
Mỗi truy vấn SYST:ERR? lấy lỗi cũ nhất trong hàng đợi.
Phản hồi lỗi là văn bản; cần kiểm tra trước khi xử lý tiếp.
FIFO · FIRST IN, FIRST OUT
Lỗi mới được thêm vào cuối hàng đợi →
E1 · cũ nhất
E2
E3 · mới
Lần đọc 1 trả E1; lần đọc 2 trả E2.
0,"No error"
hàng đợi đã rỗng
*CLS xóa hàng đợi trước lượt kiểm tra tiếp theo.
Lưu ý với Keithley Model 2000
Thang 5 V có thể hợp lệ trên Model 2000.
Chỉ sử dụng nếu chương trình thực hành chủ động từ chối;
đối chiếu manual trước khi kết luận lỗi.
SCPI · ERROR QUEUE KHÔNG PHẢI SỐ ĐO
16 / 25
Notes: Giải thích FIFO: lỗi mới được thêm vào cuối hàng đợi; mỗi lần gọi SYST:ERR? lấy lỗi cũ nhất; khi hàng đợi rỗng, thiết bị trả “No error”; *CLS xóa hàng đợi. Trong mã, chỉ sử dụng lệnh gây lỗi nếu chương trình thực hành chủ động từ chối giá trị đó; phản hồi lỗi là văn bản, không phải số đo. Lưu ý thang 5 V có thể hợp lệ trên Keithley Model 2000 tùy chức năng và chế độ. Vì vậy không kết luận lệnh này luôn gây lỗi trên thiết bị thật; cần đọc phản hồi và đối chiếu manual.

## Slide 17
04 · THU THẬP DỮ LIỆU
Bước 10 — Tổ chức phép đo lặp
THIẾT LẬP SỐ MẪU VÀ CHU KỲ ĐO
SO_LAN_DO = 10
started = time.monotonic()
for index in range(SO_LAN_DO):
value = send_command(device, "READ?")
elapsed = time.monotonic() - started
print(index + 1, elapsed, value)
time.sleep(1)
Cần import mô-đun time trước khi chạy.
monotonic() đo khoảng thời gian đã trôi qua, không phải thời gian lịch.
MỘT VÒNG LẶP · 10 MẪU
1
READ?
Gửi truy vấn và nhận phản hồi.
2
Ghi giá trị và thời gian
index + 1 · thời gian đã trôi (s)
3
Nghỉ 1 giây
Sau đó bắt đầu vòng lặp tiếp theo.
Chu kỳ thực tế vượt quá 1 giây
do thời gian phản hồi hoặc timeout.
THU THẬP · MỖI QUERY TỐN THÊM THỜI GIAN ĐÁP ỨNG
17 / 25
Notes: SO_LAN_DO=10 xác định số vòng đo; time.monotonic() ghi mốc thời gian trôi qua; range(SO_LAN_DO) tạo chỉ số từ 0 đến 9; mỗi vòng gọi READ? và nhận phản hồi; elapsed tính khoảng thời gian kể từ mốc; index+1 hiển thị số thứ tự bắt đầu từ 1; time.sleep(1) tạo khoảng nghỉ trước vòng tiếp theo. Chu kỳ thực tế có thể vượt quá một giây do thời gian đáp ứng và timeout. monotonic() phù hợp để đo khoảng thời gian, không phải thời gian lịch. Có thể yêu cầu người học dự đoán thời gian hoàn thành khi thay đổi số mẫu hoặc khoảng nghỉ.

## Slide 18
04 · THU THẬP DỮ LIỆU
Bước 11 — Lưu kết quả đo vào CSV
GHI HEADER MỘT LẦN · THÊM BẢN GHI HỢP LỆ
import csv
from datetime import datetime
with open("ket_qua_do.csv", "w", newline="",
encoding="utf-8-sig") as file:
writer = csv.writer(file)
writer.writerow(["timestamp", "function", "value"])
for i in range(10):
value = send_command(device, "READ?")
stamp = datetime.now().isoformat()
if value:
writer.writerow([stamp, "VOLT:DC", value])
file.flush()
CẤU TRÚC TỆP CSV
HEADER
timestamp
function
value
Thời gian ISO 8601
VOLT:DC
phản hồi gốc
newline=""
Để csv.writer quản lý ký tự xuống dòng.
utf-8-sig
Tương thích với cách mở CSV trong Excel trên Windows.
Bản ghi minh họa; không phải dữ liệu đo thực nghiệm.
CSV · TIMESTAMP, FUNCTION, VALUE
18 / 25
Notes: Giải thích mã theo thứ tự: import csv và datetime; open tạo tệp với newline="" và encoding="utf-8-sig" để csv.writer quản lý dòng và tương thích khi mở trong Excel trên Windows; writerow ghi header timestamp, function, value một lần. Vòng lặp gọi READ?, tạo timestamp theo định dạng ISO 8601, rồi chỉ ghi bản ghi khi phản hồi có nội dung. Mỗi hàng gồm timestamp, function và phản hồi gốc; file.flush() đẩy bản ghi hợp lệ ra tệp. Chế độ w sẽ ghi đè tệp cùng tên ở lần chạy tiếp theo; cần đổi tên nếu phải giữ nhiều lượt đo. Không xem bản ghi minh họa trên slide là dữ liệu thực nghiệm.

## Slide 19
05 · MATPLOTLIB
Matplotlib 1 — Trực quan hóa dữ liệu dạng danh sách
ĐIỆN ÁP THEO THỜI GIAN · DỮ LIỆU MINH HỌA
VOLT:DC
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
Thời gian (s)
Điện áp (V)
0.20
0.35
0.31
0.52
CODE · ve_do_thi.py
import matplotlib.pyplot as plt
time_s = [0, 1, 2, 3]
voltage = [0.20, 0.35,
0.31, 0.52]
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(time_s, voltage,
marker="o", label="VOLT:DC")
ax.set(xlabel="Thời gian (s)",
ylabel="Điện áp (V)",
title="Dữ liệu minh họa")
ax.grid(); ax.legend(); plt.show()
Nhãn trục, đơn vị và chú giải.
MATPLOTLIB · DANH SÁCH → BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG
19 / 25
Notes: Pyplot đã được cài ở bước thiết lập môi trường. Hai danh sách time_s và voltage phải có cùng số phần tử và giữ đúng thứ tự cặp x-y. plt.subplots() tạo figure và axes; ax.plot() biểu diễn các cặp giá trị, marker="o" làm rõ vị trí mẫu, còn label đặt tên chuỗi dữ liệu. ax.set() xác định nhãn trục, đơn vị và tiêu đề; grid, legend và show bổ sung lưới, chú giải và cửa sổ hiển thị. Bốn giá trị 0.20, 0.35, 0.31 và 0.52 V là dữ liệu minh họa của bài, không phải số đo thực của Keithley. Câu hỏi gợi mở: “Hai danh sách x và y có quan hệ gì nếu số phần tử không bằng nhau?”

## Slide 20
05 · MATPLOTLIB
Matplotlib 2 — Đọc và biểu diễn dữ liệu CSV
ĐỌC CSV → CHUYỂN SANG SỐ → BIỂU DIỄN
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
voltage = []
with open("ket_qua_do.csv", newline="",
encoding="utf-8-sig") as file:
for row in csv.DictReader(file):
try:
value = float(row["value"])
except (KeyError, ValueError):
continue
voltage.append(value)
samples = range(len(voltage))
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(samples, voltage, "o-",
label="VOLT:DC")
ax.set(xlabel="Mẫu", ylabel="Điện áp (V)")
ax.grid(True); ax.legend(); plt.show()
CÙNG BỘ DỮ LIỆU MINH HỌA
timestamp
function
value
t0 · t1 · t2 · t3
VOLT:DC
0.20…0.52
BIỂU DIỄN CỘT value · DỮ LIỆU MINH HỌA
0.0
0.2
0.4
0.6
0
1
2
3
Điện áp (V)
Mẫu
0.20
0.35
0.31
0.52
MATPLOTLIB · CSV HEADER → KEY → GIÁ TRỊ SỐ
20 / 25
Notes: csv.DictReader sử dụng header làm khóa; các giá trị đọc từ CSV ban đầu là chuỗi. float(row["value"]) chuyển cột value sang số; KeyError xử lý trường hợp thiếu header, còn ValueError xử lý nội dung không phải số. continue bỏ qua hàng không hợp lệ. Chỉ sau khi chuyển đổi thành công mới thêm value vào voltage; range(len(voltage)) tạo chỉ số mẫu, bảo đảm số phần tử hai trục tương ứng. Biểu đồ tái sử dụng cùng bộ bốn giá trị minh họa của slide trước. Đối chiếu header timestamp, function, value của tệp CSV với khóa value trong mã và kiểm tra số phần tử trước khi vẽ.

## Slide 21
05 · MATPLOTLIB
Matplotlib 3 — Khởi tạo biểu đồ trực tiếp
TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG MỘT LẦN
import matplotlib.pyplot as plt
plt.ion()
times, values = [], []
fig, ax = plt.subplots()
line, = ax.plot([], [], marker="o",
label="VOLT:DC")
ax.set(xlabel="Mẫu", ylabel="Điện áp (V)",
title="Đang đo")
ax.grid(True); ax.legend()
plt.show(block=False)
Dấu phẩy giải nén một đối tượng Line2D từ plot().
PLOT BAN ĐẦU · CHƯA CÓ MẪU
Mẫu
Điện áp (V)
VOLT:DC
block=False hiển thị cửa sổ và cho phép mã tiếp tục chạy.
MATPLOTLIB · KHỞI TẠO FIGURE VÀ LINE MỘT LẦN
21 / 25
Notes: Đây là cửa sổ đồ thị Matplotlib được khởi tạo từ chương trình Python, không phải một GUI framework. plt.ion() bật chế độ tương tác; times và values bắt đầu rỗng; subplots() tạo figure và axes một lần; line, = ax.plot(...) tạo đối tượng Line2D rỗng. Dấu phẩy giải nén đối tượng duy nhất do plot() trả về. Nhãn, tiêu đề, lưới và chú giải được thiết lập trước vòng lặp để không phải tạo lại cho từng mẫu. plt.show(block=False) mở cửa sổ nhưng trả quyền điều khiển cho mã tiếp tục chạy. Backend có thể mở cửa sổ ngoài VS Code tùy cấu hình máy.

## Slide 22
05 · MATPLOTLIB
Matplotlib 4 — Cập nhật biểu đồ từ serial
MỖI PHẢN HỒI HỢP LỆ → MỘT ĐIỂM
try:
for index in range(20):
reply = send_command(device, "READ?")
try:
value = float(reply)
except (TypeError, ValueError):
continue
times.append(index)
values.append(value)
line.set_data(times, values)
ax.relim(); ax.autoscale_view()
plt.pause(0.05)
finally:
plt.ioff()
Cập nhật cùng một Line2D đã khởi tạo ở slide trước.
plt.show()
TRẠNG THÁI SAU KHI THÊM MẪU
KỊCH BẢN MINH HỌA · KHÔNG PHẢI ĐO THẬT
0.0
0.2
0.4
0.6
0
5
10
15
20
Điện áp (V)
Chỉ số mẫu
Chuẩn hóa đơn vị/ký tự chữ trước khi chuyển sang float().
MATPLOTLIB · SET_DATA → RELIM/AUTOSCALE → PAUSE
22 / 25
Notes: Cấu trúc try/finally bảo đảm phần dọn dẹp được gọi khi vòng lặp kết thúc. Vòng for thực hiện tối đa 20 truy vấn READ?; float(reply) chuyển phản hồi sang số; TypeError hoặc ValueError loại mẫu không hợp lệ bằng continue. Với mẫu hợp lệ, append thêm chỉ số và giá trị vào hai danh sách; line.set_data cập nhật cùng Line2D; relim tính lại giới hạn dữ liệu; autoscale_view điều chỉnh trục; pause cho backend thời gian vẽ lại. Cuối cùng, plt.ioff() tắt chế độ tương tác và plt.show() giữ cửa sổ kết quả hiển thị. Biểu đồ là kịch bản minh họa; nếu phản hồi chứa đơn vị hoặc ký tự chữ, cần chuẩn hóa trước khi chuyển sang float.

## Slide 23
06 · KIỂM TRA VÀ THỰC HÀNH
Chẩn đoán sự cố trong quy trình dữ liệu
TRIỆU CHỨNG
KIỂM TRA ĐẦU TIÊN
COM đang bận
Đóng Hercules hoặc ứng dụng khác đang sử dụng cổng.
Không có phản hồi
COM · 9600/8N1 · Flow NONE · truy vấn (?) · CR
CSV chưa có dữ liệu
Xác minh thư mục làm việc, vòng lặp và phản hồi.
Biểu đồ trống
Kiểm tra tiêu đề value và số phần tử hợp lệ.
ValueError
Kiểm tra phản hồi gốc; chuẩn hóa trước float().
Biểu đồ không đổi
ion() · show(block=False) · pause() · backend
Kiểm tra theo thứ tự: COM → phản hồi → CSV → biểu đồ.
KIỂM TRA KIỂU DỮ LIỆU
for raw in responses:
if raw is None:
continue
try:
value = float(raw)
except ValueError:
Kiểm tra phản hồi gốc
để xác định nguyên nhân chuyển kiểu lỗi.
continue chỉ hợp lệ trong vòng lặp.
print("Bo qua:", raw)
continue
TROUBLESHOOT · KIỂM TRA ĐÚNG LỚP, TỪNG BƯỚC
23 / 25
Notes: Dùng bảng theo thứ tự chẩn đoán: khi COM bận, ngắt Hercules hoặc ứng dụng khác; khi không có phản hồi, xác minh COM, 9600/8N1, Flow NONE, truy vấn và CR; khi CSV chưa có dữ liệu, kiểm tra thư mục làm việc, vòng lặp và nội dung phản hồi; khi biểu đồ trống, kiểm tra header value và số phần tử hợp lệ; với ValueError, kiểm tra phản hồi gốc và chuẩn hóa trước khi chuyển sang float; nếu biểu đồ trực tiếp không đổi, kiểm tra ion(), show(block=False), pause() và backend. Mã minh họa duyệt responses, bỏ qua None, thử chuyển float và bắt ValueError; continue chỉ dùng trong vòng lặp. Yêu cầu người học chọn một triệu chứng và nêu phép kiểm tra phù hợp.

## Slide 24
06 · KIỂM TRA VÀ THỰC HÀNH
Bài tập thực hành: serial, CSV và Matplotlib
01 · CƠ BẢN
COM + SCPI
Xác định COM; thử *IDN? bằng
Hercules (9600 / 8N1 / CR).
Dùng hàm; phân biệt cấu hình
và truy vấn; xử lý timeout/FIFO.
ĐẦU RA
COM xác định + nhật ký phản hồi.
02 · THỰC HÀNH
ĐO + CSV
Thu 20 mẫu; loại bỏ timeout
hoặc phản hồi không hợp lệ.
Ghi timestamp / function /
value; đọc CSV và vẽ đồ thị tĩnh.
ĐẦU RA
CSV hợp lệ + đồ thị có nhãn, đơn vị.
03 · MỞ RỘNG
LIVE PLOT
Cập nhật biểu đồ với 10–20 mẫu;
xác định điều kiện dừng.
Kiểm tra redraw, timeout và
cách loại bỏ mẫu lỗi.
ĐẦU RA
Live plot và giải thích mã.
→
→
Ưu tiên độ chính xác dữ liệu và đơn vị; firmware đã được chuẩn bị, không thực hiện upload.
BÀI TẬP · CƠ BẢN → THỰC HÀNH → MỞ RỘNG
24 / 25
Notes: Tổ chức bài tập theo ba mức. Ở mức cơ bản, xác định COM, kiểm tra *IDN? bằng Hercules với 9600/8N1/CR, dùng hàm SCPI và phân biệt lệnh cấu hình với truy vấn; kiểm tra timeout và hàng đợi FIFO. Ở mức thực hành, thu 20 mẫu, loại phản hồi không hợp lệ, ghi timestamp/function/value, đọc CSV và vẽ đồ thị tĩnh. Ở mức mở rộng, cập nhật 10–20 mẫu trên biểu đồ trực tiếp, xác định điều kiện dừng và kiểm tra cách xử lý mẫu lỗi. Đánh giá tính đúng đắn của dữ liệu, đơn vị và khả năng giải thích mã trước yếu tố thẩm mỹ. Không yêu cầu nạp firmware.

## Slide 25
07 · DỰ ÁN TÍCH HỢP
Thu thập, lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu
QUY TRÌNH CÓ THỂ TÁI LẬP VÀ KIỂM CHỨNG
1
CONNECT
COM · 9600 · 8N1
Flow NONE · CR
2
IDENTIFY
*IDN?
xác nhận phản hồi
3
CONFIGURE
CONF:VOLT:DC
→ CONF? · xác minh
4
MEASURE
READ?
đơn lẻ hoặc lặp
5
SAVE
timestamp · function
value → CSV
6
PLOT
CSV → static
live là mở rộng
SẢN PHẨM BÀN GIAO
Mã nguồn và hướng dẫn chạy trong VS Code
CSV mẫu: timestamp, function, value
Đồ thị tĩnh; biểu đồ trực tiếp là phần mở rộng
Minh họa và giải thích cách xử lý mẫu lỗi
PHÂN VAI THAM KHẢO
01 · Serial / SCPI
COM, truy vấn, timeout
02 · CSV / dữ liệu
header, timestamp, tệp
03 · Matplotlib
trục, đơn vị, cập nhật
04 · Kiểm thử / báo cáo
tái lập quy trình, ghi nhận giới hạn
Quy trình: kết nối → nhận dạng → cấu hình/xác minh → đo → lưu → biểu diễn.
Nêu giới hạn của chương trình mô phỏng và dữ liệu minh họa; firmware đã được chuẩn bị, không upload.
DỰ ÁN TÍCH HỢP · CÓ THỂ TÁI LẬP VÀ GIẢI THÍCH
25 / 25
Notes: Tổng kết quy trình: kết nối, nhận dạng, cấu hình và xác minh, đo, lưu CSV rồi trực quan hóa. Tệp bàn giao gồm mã nguồn, hướng dẫn chạy trong VS Code, CSV có header timestamp/function/value và đồ thị tĩnh; biểu đồ trực tiếp là phần mở rộng. Các vai trò tham khảo gồm giao tiếp serial/SCPI, xử lý CSV, Matplotlib và kiểm thử/báo cáo. Khi trình bày, cần giải thích cấu hình COM, quan hệ truy vấn–phản hồi, đơn vị, cách phát hiện mẫu không hợp lệ và giới hạn của chương trình mô phỏng so với Keithley thật. Dữ liệu minh họa không được trình bày như số đo thiết bị. Arduino được chuẩn bị trước; không nạp firmware trong buổi này.